Открытое акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

42 1321

##### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА

ТУРБИННЫЙ ГЕЛИКОИДНЫЙ

# ТПРГ

Паспорт

ЛГФИ.407221.027 ПС

МЕ 92

1 Основные сведения об изделии

1.1 Преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ-_____________ (в дальнейшем – преобразователь) заводской номер ______________________ предназначен для выдачи информации об объемном расходе измеряемой жидкости в виде частотного электрического сигнала синусоидальной формы.

Область применения преобразователя - технологические установки, стендовое оборудование, пункты загрузки на нефтеперерабатывающих заводах, а также системы учета дизельного топлива.

Расшифровка заводского номера преобразователя (Х – арабская цифра):

1.2 Вид климатического исполнения преобразователя УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 при следующих значениях внешних воздействующих факторов:

- температура окружающей среды от минус 40 С до плюс 80 С;

- относительная влажность не более (953) % при температуре не более плюс 40 С.

1.3 Преобразователь не теряет работоспособности после воздействия механических нагрузок:

- синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 50 до 250 Гц при амплитуде ускорения до 100 м/с2 (10g);

- ударных нагрузок с пиковым ударным ускорением до 150 м/с2 (15g) длительностью ударного импульса до 20 мс.

Степень защиты преобразователя от проникновения внешних твердых предметов, пыли и воды не хуже IP54 по ГОСТ 14254-96.

1.4 Преобразователь устойчив к воздействию переменного магнитного поля частотой 50 Гц напряженностью до 40 А/м и постоянного - напряженностью до 40 А/м.

1.5 Преобразователь предназначен для размещения и эксплуатации во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категории IIА, IIВ группы Т3 по ГОСТ Р51330.11-99, согласно ПУЭ “Правила устройства электроустановок” (глава 7.3), а также размещения и эксплуатации в пожароопасных зонах – согласно ПУЭ (глава 7.4).

1.6 Пробразователь зарегестрирован в Госреестре средств измерения под № 23153.

Сертификат об утверждении средств измерений RU.C.29.004.A № 34008.

Сертификат соответствия № POCC RU.ME92.В01094.

Примечания

1 Градуировка преобразователей на заводе-изготовителе должна проводиться на водоглицериновой смеси или гидравлической жидкости      Бреокс НФ46 с вязкостью согласно таблице 1.1 (в зависимости от диапазона вязкости измеряемой среды).

Таблица1.1

| Условное обозначение диапазона | Диапазоны вязкости | Значение вязкости градуировочной среды |
| --- | --- | --- |
| I | от 0,55 до 10 мм2/с | (2,50,5) мм2 /c |
| II | от 10 до 20 мм2/с | (151) мм2 /c |
| III | от 20 до 50 мм2/с | (351) мм2 /c |

2 Допускается градуировка преобразователей на воде, но при этом данные преобразователи должны применяться для измерения расхода несмазывающих жидкостей (вода, спирт, аммиак).

3 Тип и вязкость градуировочной жидкости указаны в таблице 2.1 паспорта.

## 2 Основные технические данные

2.1 Диапазон  расходов:

минимальное значение  Qmin =_______________ л/с;

максимальное значение Qmax =_______________ л/с .

2.2 Максимальное давление измеряемой жидкости __________ МПа.

2.3 Диаметр условного прохода ___________ мм.

2.4  Масса без упаковки не более ______ кг.

2.5 Вязкость измеряемой жидкости от 0,55 до 50 мм2/с (от 0,55 до 50 сСт).

Температура измеряемой жидкости от минус 40 до плюс 125 С.

Чистота измеряемой жидкости должна быть не ниже 13 класса по ГОСТ 17216-71 при размере частиц не более 50 мкм.

Примечания

1 Измеряемая жидкость не должна выделять твердые и вязкие продукты, тормозящие движение подвижных частей или оседающие на них, а также не должна содержать волокнистые и волосяные включения.

2 Параметры по п.п.2.7.и.2.8 гарантируются в диапазоне температур от минус 40 до плюс 125С только в случае, если вязкость измеряемой жидкости в этом диапазоне температур находится в пределах, указанных в п.п.2.7 и 2.5 соответственно.

2.6 Индивидуальная функция преобразования расхода в частоту имеет вид:

f = Q  B,                                                                  (1)

где f – частота сигнала на выходе преобразователя, Гц;

Q – значение расхода измеряемой среды, л/с;

B –коэффициент преобразования (градуировочный коэффициент), имп/л.

При градуировке преобразователя применена кусочно-линейная аппроксимация функции преобразования, для чего диапазон измеряемых расходов (Qmin-Qmax) разбит на несколько смежных поддиапазонов.

Значения минимальных расходов в поддиапазонах (QК), соответствующих им частот на выходе преобразователя (fК) и градуировочных коэффициентов (Вк), тип градуировочной жидкости и вязкость  приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| К | QК, л/с | fК, Гц | Вк, имп/л | Градуировочная жидкость | Вязкость градуировочной жидкости мм2/с (сСт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Максимальный расход (частота) К-ого поддиапазона равен минимальному расходу (частоте) в (К+1)-ом поддиапазоне. "К" – порядковый номер поддиапазона.

Значения fК и Вк являются индивидуальными для каждого экземпляра преобразователя.

2.7 Преобразователь отградуирован для диапазона вязкости измеряемой жидкости от ______ до ______мм2/с.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования при использовании индивидуальной градуировочной характеристики для указанного диапазона вязкостей в зависимости от выбранного диапазона измеряемых расходов равны:

1 исполнение (Qmin Qmax) -                 ______________%.

2 исполнение (0,35 Qmax÷Qmax)         - ______________%.

3 исполнение (на расходе ______л/с) -_______________%.

Примечание – Номер исполнения – последняя цифра в условном обозначение преобразователя.

2.8 Пределы дополнительной относительной погрешности преобразования, вызванные отклонением вязкости измеряемой жидкости от граничных значений                         диапазона вязкости, для которого производилась градуировка, (но в пределах диапазона вязкости, указанного в п.2.5.) равны 0,1 % на каждые 5 мм2/с.

2.9 Активное сопротивление катушки преобразователя в нормальных климатических условиях между выводами 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 равно (1450300) Ом.

2.10 Параметры выходного сигнала преобразователя:

- частота на расходе Qmax равна максимальному значению fК , указанному в таблице 2.1; форма сигнала близка к синусоидальной;

- амплитуда на расходе Qmin при сопротивлении нагрузки 3 кОм находится в пределах от 25 до 50 мВ.

2.11 Гидравлическое сопротивление преобразователя на расходе Qmax и при вязкости жидкости не более 2,5 мм2/с (2,5 сСт) не превышает 0,15 МПа (1,5 кгс/см2).

2.12 Длина кабеля, служащего для подключения преобразователя к внешней аппаратуре, должна быть не более 50 м.

2.13 Преобразователи одного типа и исполнения взаимозаменяемы при использовании индивидуальной градировочной характеристики.

2.14 Средняя наработка на отказ преобразователя не менее  40000 ч.

Средний срок службы преобразователя не менее 10 лет.

Преобразователь является не ремонтируемым в условиях эксплуатации объектом, так как после ремонта он должен быть подвергнут переградуировке.

2.15 Габаритные и установочные размеры преобразователя приведены в приложении А.

## 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки преобразователя приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ__________ | ЛГФИ.407221.______ | 1 | Исполнение согласно заказу |
| Розетка 2РМТ14КПН4Г1В1В | ГЕО.364.126 ТУ | 1 | Допускается применять розетку 2РМ14ПЭ4Г1В1 ГЕО.364.126ТУ При самостоя-тельной поставке преобразователя |
| Преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ. Паспорт | ЛГФИ.407221.027 ПС | 1 |  |

Продолжение таблицы 3.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажный комплект для ТПРГ10-8, ТПРГ10-9: 1 Переходник 2 Переходник 3 Прокладка 4 Гайка накидная | ЛГФИ.723111.107 ЛГФИ.723111.107-01 ЛГФИ.754152.161 ЛГФИ.758422.017-02 | 1 1 2 2 | При самостоя-тельной поставке преобразова-теля. По заказу потребителя Исполнение согласно заказу на преобразо-ватель |
| Монтажный комплект для ТПРГ12-8, ТПРГ12-9: 1 Переходник 2 Переходник 3 Прокладка 4 Гайка накидная | ЛГФИ.723111.107-02 ЛГФИ.723111.107-03 ЛГФИ.754152.161-01 ЛГФИ.758422.017-03 | 1 1 2 2 |  |
| Монтажный комплект для ТПРГ20-8, ТПРГ20-9: 1 Стабилизатор потока топлива 2 Переходник 3 Прокладка 4 Гайка накидная | ЛГФИ.302129.003 ЛГФИ.302121.013-01 ЛГФИ.754152.165 ЛГФИ.758421.015-01 | 1 1 2 2 |  |
| Монтажный комплект для ТПРГ32-8, ТПРГ32-9: 1 Переходник 2 Переходник 3 Прокладка 4 Гайка накидная | ЛГФИ.302121.016 ЛГФИ.302121.016-01 ЛГФИ.754152.166 ЛГФИ.758421.026 | 1 1 2 2 |  |
| Монтажный комплект для ТПРГ40-10, ТПРГ40-11: 1 Переходник 2 Переходник 3 Шпилька 4 Шайба 2-20-35 5 Гайка М20.30Х 6 Кольцо 52-2 | ЛГФИ.302121.017 ЛГФИ.302121.017-01 ЛГФИ.758271.016 ОСТ 134508-80 ГОСТ 10495-80 ОСТ 110293-71 | 1 1 4 8 8 2 |  |
| Монтажный комплект для ТПРГ50-10: 1 Переходник 2 Переходник 3 Шпилька 4 Гайка М20.30Х 5 Кольцо 67-2 6 Шайба 2-20-35 | ЛГФИ.302121.014 ЛГФИ.302121.014-01 ЛГФИ.758271.016 ГОСТ 10495-80 ОСТ 110293-71 ОСТ 134508-80 | 1 1 4 8 2 8 |  |
| Монтажный комплект для ТПРГ80-10: 1 Переходник 2 Переходник 3 Шпилька 4 Гайка М20.30Х 5 Кольцо 97-2 6 Шайба 2-20-35 | ЛГФИ.302121.020 ЛГФИ.302121.020-01 ЛГФИ.758271.018 ГОСТ 10495-80 ОСТ 110293-71 ОСТ 134508-80 | 1 1 8 16 2 16 |  |

Продолжение таблицы 3.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажный комплект для ТПРГ100-10: 1 Переходник 2 Переходник 3 Шпилька 4 Гайка М24.30Х 5 Кольцо 115-2 6 Шайба 2-24-45 | ЛГФИ.302121.021 ЛГФИ.302121.021-01 ЛГФИ.758271.018-01 ГОСТ 10495-80 ОСТ 110293-71 ОСТ 134508-80 | 1 1 8 16 2 16 | При самостояте-льной поставке преобразова-теля. По заказу потребителя Исполнение согласно заказу на преобразо-ватель |
| Монтажный комплект для ТПРГ150-10: 1 Переходник 2 Переходник 3 Шпилька 4 Гайка М30.30Х 5 Кольцо 170-2 6 Шайба 2-30-55 | ЛГФИ.302121.022 ЛГФИ.302121.022-01 ЛГФИ.758271.018-02 ГОСТ 10495-80 ОСТ 110293-71 ОСТ 134508-80 | 1 1 8 16 2 16 |  |

4 Свидетельство о приемке

4.1 Преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ-________ ЛГФИ.407221.027 ТУ  заводской номер ____________________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП ______________________________                  _____________________

личная подпись                                              расшифровка подписи

_____________________________

год, месяц, число

Руководитель предприятия                      ЛГФИ.407221.027ТУ

обозначение документа по которому

производится поставка

МП____________________                          ___________________

личная подпись                                                    расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

## 5 Свидетельство о поверке

5.1 Преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ-___________ ЛГФИ.407221.027 ТУ заводской номер __________________ на основании результатов поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Межповерочный интервал преобразователя не более 2-х лет.

Таблица 5.1 - Отметки о проведении поверок

| Дата поверки | Тип поверочной жидкости | Вязкость поверочной жидкости, мм2/с (сСт) | Результат поверки (годен, не годен) | Фамилия поверителя | Подпись поверителя | Оттиск поверительного клейма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6 Свидетельство об упаковывании

6.1 Преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ-___________ ЛГФИ.407221.027 ТУ заводской номер __________________ упакован ОАО «АПЗ»  согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________            _______________                __________________

должность                        личная подпись                     расшифровка подписи

___________________

год, месяц, число

### 7 Движение преобразователя в эксплуатации

Таблица 7.1

| Дата уста- новки | Где установлен | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

8 Использование по назначению

8.1 Меры безопасности

8.1.1 Монтаж и эксплуатацию преобразователя во взрывоопасных зонах следует производить с соблюдением требований ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и ГОСТ 2.12.086-83.

Кабель, соединяющий преобразователь со вторичными приборами, производящими обработку сигнала преобразователя, должен быть заключен в металлорукав или размещен в металлической трубе, которые следует заземлить.

8.2 Порядок установки и монтажа

8.2.1 После вскрытия упаковки проверить комплектность поставки на соответствие разделу 3 настоящего паспорта.

8.2.2 Снять заглушки с проточной части и произвести монтаж преобразователя в трубопроводе с учетом указаний, приведенных в настоящем подразделе.

8.2.3 Соединение с трубопроводом должно осуществляться при помощи монтажного комплекта, поставляемого заводом-изготовителем преобразователя.

Направление потока жидкости, проходящей через преобразователь, должно совпадать с направлением стрелки на корпусе преобразователя.

Длина прямолинейного участка трубопровода перед преобразователем (по потоку) должна быть не менее 10Ду, после преобразователя - не менее 5Ду.

8.2.4 Внутренний диаметр трубопровода в месте установки преобразователя должен быть равен диаметру условного прохода преобразователя (Ду) с отклонением не более 2 %. Если отклонение диаметра более 2 % , то между преобразователем и трубопроводом следует располагать конические патрубки конусностью не более 12 (см. рисунок 1).

Рисунок 1

Допускается использовать вместо конических патрубков концентрические переходы по ГОСТ 17378-83.

8.2.5 Уплотнительные прокладки и сварные швы не должны выступать внутрь трубопровода.

Дроссельные устройства, тройники и другие устройства с гидравлическими сопротивлениями, деформирующими или закручивающими поток рабочей жидкости, поступающей на лопасти турбинки, рекомендуется располагать на расстоянии не менее 20Ду перед преобразователем (по потоку) и не менее 10Ду после преобразователя. При невозможности обеспечения таких расстояний непосредственно перед преобразователем (по потоку) следует устанавливать струевыпрямитель.

8.2.6 В месте установки преобразователя положение трубопровода в пространстве в процессе эксплуатации должно быть горизонтальное или наклонное. При этом постоянно должно обеспечиваться заполнение всего объема трубы преобразователя измеряемой жидкостью.

### ВНИМАНИЕ! не допускается Частичное заполнение трубы преобразователя и наличие в потоке измеряемой жидкости воздуха!

не допускается протекание через преобразователь жидкости, чистота которой не соответствует требованиям п.2.5!

8.3 Определение расхода и объема жидкости, прошедшей через преобразователь

8.3.1 Преобразователь рекомендуется использовать в составе системы учета расхода дизельного топлива, производящей автоматическую обработку выходного сигнала преобразователя и индикацию результата измерения.

При использовании преобразователя вне этой системы для определения расхода Qj, л/с, следует применять формулу (2), для определения объема жидкости Vj, л, прошедшей через преобразователь при расходе Qj, – формулу (3):

Qj= fj/ BjК,                                                     (2)

Vj = Nj / BjК,                                                   (3)

где fj – частота сигнала на выходе преобразователя на j-ом расходе, Гц

Nj – количество импульсов на выходе преобразователя за время измерения на j-ом расходе, имп;

BjК – значение градуировочного коэффициента на j-ом расходе в k-ом поддиапазоне, имп/л.

Градуировочный коэффициент BjК, имп/л, определяют по формуле:

Bj k=fj−fkfk+1−fk⋅Bk+1−Bk+Bk,                          (4)

где fj, fК, fК+1, - значения частоты на выходе преобразователя на измеряемом (j-ом), минимальном (QК) и максимальном (QК+1) расходах соответственно в                k-ом поддиапазоне, Гц;

Вк, ВК+1 - градуировочные коэффициенты, определенные на минимальном (QК) и максимальном (QК+1) расходах в k-ом поддиапазоне, имп/л.

Значения fК+1, fК, Вк, ВК+1 приведены в таблице 2.1.

8.3.2 Для подключения преобразователя к внешней аппаратуре следует использовать розетку, входящую в комплект поставки.

Схема цепи преобразователя, подключенной к его выходному разъему, и схема распайки входящей в комплект розетки (ответная часть) приведены на рисунке 2.

Х1 - розетка 2РМТ14КПН4Г1В1В ГЕ0.364.126ТУ

Рисунок 2

Длина кабеля для подключения преобразователя к внешней аппаратуре должна быть  не более 50 м при сечении жилы кабеля не менее 0,35 мм2.

9 Техническое обслуживание

9.1 Преобразователь не требует специального технического обслуживания, если в процессе эксплуатации через него протекает жидкость, чистота которой соответствует требованиям п.2.5 настоящего паспорта.

9.2 При снятии преобразователя с объекта для продолжительного хранения перед упаковкой его необходимо промыть спиртом или спирто-бензиновой смесью (в соотношении 1:1 по объему), просушить при комнатной температуре в течение 1 ч и закрыть заглушками. Время между снятием преобразователя с объекта и его промывкой не должно превышать 2 ч.

9.3 После снятия преобразователя с объекта для хранения, повторная градуировка его перед следующей установкой на объект не требуется при условии соблюдения требований п.п.9.2, 10.2.

10 Указания по транспортированию и хранению

10.1 Транспортирование преобразователя, упакованного в транспортировочную тару, может производиться всеми видами крытых транспортных средств (авиационным - в герметизированных отапливаемых отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 до плюс 50 С) с относительной влажностью воздуха не более (953) % при температуре плюс 35 С.

10.2 Хранение преобразователя в упаковке завода-изготовителя должно соответствовать условиям 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 С, относительная влажность не более 80 % при температуре плюс 25 С).

10.3 Срок хранения, включая и время транспортирования, не должен превышать трех лет.

11 Гарантии изготовителя (поставщика)

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям технических условий ЛГФИ.407221.027 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационными документами.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

При отсутствии в настоящем паспорте отметки о дате ввода в эксплуатацию (дате установки или замены) гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня приемки.

11.3 Гарантийный срок  хранения - 3 года с даты приемки.

11.4 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств при выходе преобразователя из строя, если:

- преобразователь не имеет паспорта;

- разделы паспорта "Свидетельство о приемке" и "Свидетельство о поверке" не заполнены или в них не проставлены штамп ОТК и клеймо поверителя;

- отсутствует на паспорте голографический знак предприятия-изготовителя;

- обозначение и заводской номер преобразователя в паспорте отличаются от соответствующих данных, нанесенных на преобразователь;

- преобразователь использовался с нарушением требований настоящего паспорта;

- преобразователь имеет внешние или внутренние механические повреждения;

- измеряемая среда содержит твердые или вязкие, волокнистые или волосяные включения, тормозящие движение подвижных частей преобразователя или оседающие на них.

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8А

Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод  имени П.И.Пландина»

Тел.: маркетинг (831-47)  7-94-65

сбыт          (831-47)  7-92-06

ЭРО           (831-47)  7-92-13

Факс: (831-47) 7-95-77,  7-95-26

www.oaoapz.com      E-mail: apz@оаоарz.сom

#### Приложение А

(обязательное)

Габаритные и установочные размеры преобразователя

| Обозначение преобразователя | Ду, мм | d, мм | D, мм | L, мм | Н, мм | В, мм не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПРГ10-8, ТПРГ10-9 | 10 | 14,5Н11 | М20х1,5-6е | 80h 12 | 81,5  1 | 34 |
| ТПРГ12-8, ТПРГ12-9 | 12 | 16,5Н11 | М24х1,5-6е | 80h 12 | 85,5  1 | 38,5 |
| ТПРГ20-8, ТПРГ20-9 | 20 | 24,5Н11 | М33х1,5-6е | 100h 12 | 94  1 | 45 |
| ТПРГ32-8, ТПРГ32-9 | 32 | 37,2Н11 | М48х2-6е | 125h 12 | 110  1 | 60,5 |

Рисунок А.1

| Обозначение преобразователя | Ду | d1, мм | d2, мм | D, мм . не более | L, мм | Н, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПРГ40-10, ТПРГ40-11 | 40 | 48Н11 | 55Н11 | 61 | 140h 12 | 112,5  1 |
| ТПРГ50-10 | 50 | 60Н11 | 67Н11 | 73,5 | 160h 12 | 125,5  1 |

Рисунок А.2

| Обозначение преобразователя | Ду | d1, мм | d2, мм | D, мм . не более | L, мм | Н, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПРГ80-10 | 80 | 90Н11 | 98Н11 | 106 | 200h 12 | 157  1 |
| ТПРГ100-10 | 100 | 110Н11 | 118Н11 | 123 | 225h 12 | 175  1 |
| ТПРГ150-10 | 150 | 164Н11 | 172Н11 | 180 | 300h 12 | 228,5  1 |

Рисунок А.3