[image: image1.wmf]22

33

220

+

-


42 1841
СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  

“ АЛКО-2”

Паспорт

ЛГФИ.407219.003 ПС


1 Основные сведения об изделии

1.1 Система измерительная "АЛКО-2-______________________"   (в дальнейшем – система) заводской номер ______________ предназначена для измерения и учета объема водки и водно-спиртовых растворов с удельной электропроводностью не менее 4∙10-3 См/м, объемной концентрации (в дальнейшем  - крепость) и объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде, температуры измеряемой среды, а также подсчета количества бутылок.
Вид климатического исполнения системы УХЛ4.2** по ГОСТ 15150-69.

Датчики системы (ППР-7, ИРФ-471МВ или ПЛОТ-3С-М,     УСБ-3, УСБ-5 или УМУП и ТСП) имеют степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 и могут эксплуатироваться согласно ПУЭ “Правила устройства электроустановок” (глава 7.3) в помещениях класса В-1б, в которых возможно в случае аварий или неисправностей образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категории IIВ группы Т2 по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99 (ГОСТ 12.1.011-78).
Система имеет свидетельство об утверждении типа, нотариально заверенная копия которого входят в комплект поставки (см.таблицу 3.1).

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Диапазон расходов измеряемой среды:

минимальное значение Qmin =_______________ л/с;

максимальное значение Qmax =_______________ л/с.

2.2 Рабочее давление измеряемой среды не более 0,2 МПа.

2.3 Диаметр условного прохода (Ду) ___________ мм. 

2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема при рабочей температуре и объема, приведенного к температуре плюс 20 ºС, равны (0,5 %.
2.5 Диапазон измерения процентного содержания этилового спирта в измеряемой среде (крепость) от 38 до ________ %.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости равны ( _____ %.
2.6 Диапазон измерения температуры измеряемой среды от плюс 1 до плюс 50 (С. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры равны (0,5 (С.

2.7 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема безводного спирта, приведенного к температуре плюс 20 (С, равны (0,8 %.

2.8 Длина кабелей электрической связи от датчиков, установленных на линии розлива, к регистрирующим и индицирующим приборам  не более 50 м.
2.9 Питание системы осуществляется от сети переменного тока частотой (50(1) Гц напряжением (
[image: image2.png]


) В.

Потребляемая мощность не более 250 ВА.

2.10 Система обеспечивает автоматическое создание энергонезависимых архивов - суточного глубиной 5 лет и часового глубиной 6 месяцев (по отношению к текущей дате, индицируемой СВ), содержащих информацию об объемах, крепости, температуре, количестве бутылок и авариях, и сохранение в памяти системы после отключения питания всех архивов в течение 20 лет.

При отключении питания системы обеспечивается сохранение в течение 10 лет ранее измеренных нарастающим итогом значений объемов, количества бутылок и времени наработки с отметкой в памяти системы момента отключения.

2.11 Масса составных частей системы без упаковки приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1
	Наименование составной части системы
	Масса составной части, кг, не более для:

	
	Ду=20 мм
	Ду=32 мм
	Ду=40 мм
	Ду=50 мм

	ППР-7
	4,0
	4,3
	5,0
	6,0

	СВ-5
	4,0


2.12 Режим работы системы – непрерывный. 

2.13 Комплект СВ-5-ППР-7 и каждая из остальных составных частей системы обладают взаимозаменяемостью.

2.14 Масштабирующий коэффициент характеристики канала расхода при выпуске из производства  1,000.

Результаты корректировки масштабирующего коэффициента в процессе эксплуатации должны быть отражены в таблице 2.2.

Таблица 2.2
	Значение масштабирующего коэффициента
	Дата корректировки
	Кто провел корректировку
	Примечание

	
	
	Должность
	Фамилия
	Подпись
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 Комплектность

3.1 Комплект поставки системы приведен в таблице 3.1.

Комплект поставки первичного преобразователя расхода ППР-7 и комплект для монтажа датчиков в трубопроводе приведен в  таблице 3.2. 
Комплекты поставки рефрактометра ИРФ-471МВ, счетчика бутылок типа УСБ-5 (УСБ-3) или УМУП, ТСП, модема и персонального компьютера – согласно их эксплуатационной документации. На модемах должны быть наклеены этикетки: на одном – "Модем настроен для подключения к КС, СВ", на другом – "Модем для подключения к компьютеру".

Примечания 
1 Составные части, отмеченные в таблице 3.1, как поставляемые "По заказу потребителя", включаются в комплект поставки при наличии соответствующих отметок в карте заказа; длина кабелей "ДР", "ДТ", "АЛК" или "ПЛ", "УМУП" или "УСБ-3","1-КС", "КС-ПК",    "СВ-ПК" – согласно карте заказа.
2 Графы "Кол. после модернизации" таблицы 3.1 заполняются при модернизации системы в условиях эксплуатации, о чем в разделе 9 "Свидетельство о монтаже, пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию" делается соответствующая отметка.
Таблица 3.1

	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	
	Заводской номер
	Примечание

	
	
	при выпуске из производ-ства
	после модер-низа-ции
	
	

	Специализированный вычислитель СВ-5
	ЛГФИ.408843.039
	1
	
	
	

	Первичный преобразователь расхода ППР-7-____
	(
	(
	
	
	* Согласно 

  таблице 3.2

	Рефрактометр 
ИРФ-471МВ или
	ТУ4437‑186‑07507347-04 
	
	
	
	

	плотномер-спиртомер ПЛОТ-3С-М-Г-Р-1,1
	АУТП.414122.008 ТУ
	
	
	
	

	Термопреобразователь сопротивления платиновый  ТСП001 ДДЖ5.182.000
	ДДЖ2.821.000 ТУ
	1
	
	
	

	Счетчик бутылок универсальный УСБ-5                       (УСБ-3) или 
	ИКЖВ.011.000.800 ТУ


	
	
	
	По заказу 

потребителя

	управляющий модуль учета продукции УМУП
	ТУ4278-001-616217-98
	
	
	
	

	Контроллер связи КС
	ЛГФИ.421419.010 ТУ
	
	
	
	По заказу 
потребителя


	Продолжение таблицы 3.1

	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	
	Заводской номер
	Примечание


	
	
	при выпуске из производ-ства
	после модер-низа-ции
	
	

	Модем IDC 5614 для подключения к КС
	
	
	
	
	По заказу.

	Модем IDC 5614 для подключения к компьютеру
	
	
	
	
	потребителя

	Персональный компьютер типа IBM PC
	
	
	
	
	По заказу потребителя

	Кабель "ДТ"
	ЛГФИ.685621.129_
	
	
	
	При поставке ТСП

	Кабель "ДР_ сигнал"
	ЛГФИ.685621.127_
	1
	
	
	

	Кабель "ДР_ питание"
	ЛГФИ.685621.161_
	1
	
	
	

	Кабель "АЛК_"
	ЛГФИ.685621.128_
	
	
	
	При поставке ИРФ-471МВ

	Кабель "ПЛ_"
	ЛГФИ.685621.298_
	
	
	
	При поставке "ПЛОТ-3С-М

	Кабель "УСБ-3_" 
	ЛГФИ.685621.132_
	
	
	
	При поставке УСБ-3 

	Кабель "УМУП_"
	ЛГФИ.685621.172_
	
	
	
	При поставке УМУП 

	Кабель "1-КС_"
	ЛГФИ.685621.141_
	
	
	
	По заказу 

	Кабель "2-КС_"
	ЛГФИ.685621.140_
	
	
	
	потребителя

	Кабель "RS‑232С9pin/25pin" или    "RS‑232С25pin/25pin"
	
	
	
	_
	При поставке модема

	Кабель "Питание"
	ЛГФИ.685621.165
	4
	
	
	

	Кабель "КС-ПК"
	ЛГФИ.685621.167_
	
	
	
	По заказу потребителя

	Кабель "СВ-ПК"
	ЛГФИ.685621.168_
	
	
	
	По заказу потребителя

	Кабель "1-СВ"
	ЛГФИ.685621.234
	
	
	
	При наличии в комплекте поставки модема и отсутствии КС

	Вилка  2РМТ14КПН4Ш1В1В
	АШДК.434410.062 ТУ
	
	
	
	По 1 шт. при поставке кабелей 
"КС-ПК" и 
"СВ-ПК"


	Продолжение таблицы 3.1

	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	
	Заводской номер
	Примечание

	
	
	при выпуске из производ-ства
	после модер-низа-ции
	
	

	Лента ФУМ марки 1 сорт высший 0,1х10  
	ТУ6-05-1388-86
	2 м
	
	
	

	Комплект для крепления СВ-5:
	
	
	
	
	

	крюк
	ЛГФИ.745423.021
	1
	
	
	

	петля
	ЛГФИ.745423.022
	2
	
	
	

	пластина
	ЛГФИ.757532.061
	2
	
	
	

	винт 3-22-Ц
	ОСТ 1 31542-80
	2
	
	
	

	винт 4-10-Ц
	ОСТ 1 31542-80
	2
	
	
	

	винт 4-10-Ц
	ОСТ 1 31528-80
	2
	
	
	

	шайба 0,8-4-10-Ц
	ОСТ 1 34505-80
	2
	
	
	

	Корпус монтажный
	ЛГФИ.301156.034-01
	1
	
	
	

	Комплект для горизонтальной установки корпуса монтажного:
	
	
	
	
	

	петля
	ЛГФИ.741344.023
	2
	
	
	

	винт 4-10-Ц
	ОСТ 1 31542-80
	6
	
	
	

	гайка 4-Ц
	ОСТ 1 33033-80
	6
	
	
	

	шайба 0,8-4-8-Ц
	ОСТ 1 34505-80
	6
	
	
	

	Системы измерительные "АЛКО". 

Методика поверки.
	ЛГФИ.407219.003МИ
	1
	
	
	

	Эксплуатационная

    документация:
	
	
	
	
	

	Система измерительная "АЛКО-2". Руководство по эксплуатации.
	ЛГФИ.407219.003 РЭ
	1
	
	
	

	Система измерительная "АЛКО-2".  Паспорт
	ЛГФИ.407219.003ПС
	1
	
	
	

	Контроллер связи КС. 

Паспорт
	ЛГФИ.421419.010ПС
	
	
	
	

	Комплект СВ-5‑ППР-7. 

Этикетка
	ЛГФИ.305619.001 ЭТ
	1
	
	
	

	Корпус монтажный.

Монтажный чертеж
	ЛГФИ.301156.034МЧ
	1
	
	
	

	Свидетельство об утверждении типа
	
	1
	
	
	Нотариально заверенная 

копия


Таблица 3.2

	Ду, мм
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	20
	1. Преобразователь расхода первичный ППР-7-20Ф-А

	
ЛГФИ.408825.014-12

	1
	

	
	2. Фланец
	ЛГФИ.711452.037
	2
	

	
	3. Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-06
	4
	

	
	4. Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5. Монтажный комплект: 
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302113.004
	1
	

	
	Переходник выходной 
	ЛГФИ.302113.005
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-02
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.234
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический ДС.ПВТ.М20х1,5

ТУ 4214-001-46526536-2006
	
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ"
	ЛГФИ.685621.339
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	3,4 м
	

	
	Болт 3М16-6g х 35.58.019
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Ц
	ОСТ 131514-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Ц
	ОСТ 134505-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Ц
	ОСТ 134505-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	15
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71

	
	Контргайка
	ЛГФИ.758412.026
	2
	

	
	Шаровой кран резьбовой BV17SE-015
	
	2*
	

	
	Переходник
	ЛГФИ.715541.008
	4
	

	
	Шланг П Ду10/Ру10 с присоединительной арматурой пищевой
	ТУ 2247-001-73591138-2006
	2
	


	Продолжение таблицы 3.2 

	Ду, мм
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание   

	32
	1. Преобразователь расхода первичный ППР-7-32__
	
ЛГФИ.408825.014 ___
	1
	

	
	2. Фланец
	ЛГФИ.711452.037
	2
	

	
	3. Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-06
	4
	

	
	4. Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5. Монтажный комплект: 
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302121.007
	1
	

	
	Переходник выходной 
	ЛГФИ.302121.008
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.234
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический 

ДС.ПВТ.М20х1,5

ТУ 4214-001-46526536-2006
	
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ"
	ЛГФИ.685621.339-01
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	3,4 м
	

	
	Болт 3М16-6g х 35.58.019
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Ц
	ОСТ 131514-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Ц
	ОСТ 134505-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Ц
	ОСТ 134505-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	13
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71

	
	Контргайка
	ЛГФИ.758412.026
	2
	

	
	Шаровой кран резьбовой BV17SE-015
	
	2*
	

	
	Переходник
	ЛГФИ.715541.008
	4
	

	
	Шланг П Ду10/Ру10 с присоединительной арматурой пищевой
	ТУ 2247-001-73591138-2006
	2
	

	40
	1. Преобразователь расхода первичный ППР-7-40__
	
ЛГФИ.408825.014 ___
	1
	

	
	2. Фланец
	ЛГФИ.711452.037-01
	2
	

	
	3. Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-07
	4
	

	
	4. Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5. Монтажный комплект
	
	1
	


	Продолжение таблицы 3.2 

	Ду, мм
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	50
	1. Преобразователь расхода первичный ППР-7-50__


	
ЛГФИ.408825.014 ___


	1
	

	
	2. Фланец
	ЛГФИ.711452.037-02
	2
	

	
	3. Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-03
	4
	

	
	4. Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5. Монтажный комплект
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302121.028
	1
	

	
	Переходник выходной 
	ЛГФИ.302121.029
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-03
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.234
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический 

ДС.ПВТ.М20х1,5

ТУ 4214-001-46526536-2006
	
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ"
	ЛГФИ.685621.339-03
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	3,4 м
	

	
	Болт 3М16-6g х 40.58.019
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Ц
	ОСТ 131514-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Ц
	ОСТ 134505-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Ц
	ОСТ 134505-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	13
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067‑71

	
	Контргайка
	ЛГФИ.758412.026
	2
	

	
	Шаровой кран резьбовой BV17SE-015
	
	2*
	

	
	Переходник
	ЛГФИ.715541.008
	4
	

	
	Шланг П Ду10/Ру10 с присоединительной арматурой пищевой
	ТУ 2247-001-73591138-2006
	2
	

	* Допускается вместо крана BV17SE-015 поставлять шаровой кран муфтовый ЗАРД.015.016.10-02 Р или задвижку клиновую с не выдвижным шпинделем Ру10/15 ЛГФИ.491611.001
	


4 Свидетельство о приемке 

4.1 Система измерительная "АЛКО-2-____________" ЛГФИ.407219.003 ТУ заводской номер ________________  в комплектации, указанной в разделе 3, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

МП ________________________________                 _____________________________

                         Личная подпись                                      расшифровка подписи
                   ответственного лица
         ________________________________


             год, месяц, число

5 Свидетельство о первичной поверке

5.1 Система измерительная "АЛКО-2-______" ЛГФИ.407219.003ТУ заводской номер ____________________ в комплектации, указанной в разделе 3, на основании результатов первичной поверки на предприятии-изготовителе признана годной и допущена к эксплуатации. 

Межповерочный интервал системы  1 год.

Дата поверки системы _______________________

Даты поверки составных частей системы, являющихся средствами измерения:

ИРФ-471МВ - _____________________________

ПЛОТ-3С-М-Г-Р-1,1 - ______________________

ТСП001 - _________________________________

Межповерочные интервалы составных частей системы указаны в документации на эти составные части.

Поверитель _________________________________

                                                  подпись

     Оттиск 

поверительного

     клейма

6 Свидетельство об упаковывании

6.1 Система измерительная "АЛКО-2-_________" 
ЛГФИ.407219.003 ТУ ________________ в комплектации, указанной 
                                       заводской номер
в разделе 3, упакована АО «АПЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________________     ____________________     _____________________

           должность                          личная подпись             расшифровка подписи

______________________
       год, месяц, число

7 Сведения о периодической поверке

Таблица 7.1

	Дата

поверки
	Результаты

поверки
	Фамилия

поверителя
	Подпись

поверителя
	Оттиск

поверительного

клейма

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8 Гарантии изготовителя (поставщика)

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества системы требованиям технических условий ЛГФИ.407219.003 ТУ при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации системы ЛГФИ.407219.003 РЭ.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

При модернизации системы гарантийный срок эксплуатации модернизированных составных частей исчисляется с даты ввода в эксплуатацию после модернизации, не подвергавшихся модернизации составных частей - с даты первоначального ввода в эксплуатацию системы.

При отсутствии в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты приемки.

Гарантийный срок  хранения - 1 год со дня приемки.

8.3 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств при выходе системы из строя, если:

· система не имеет паспорта;

· разделы "Свидетельство о приемке" и "Свидетельство о поверке" паспорта системы не заполнены или в них не проставлены штамп ОТК и клеймо поверителя;

· заводские номера, нанесенные на составные части системы, отличаются от заводских номеров, указанных в паспортах системы и составных частей;

· отсутствуют или повреждены пломбы или (и) голографический знак предприятия-изготовителя на составных частях системы СВ-5, кс, ппр-7 и в паспорте системы,

· составные части системы подвергались разборке или другим вмешательствам в конструкцию, не предусмотренным эксплуатационной документацией на систему и ее составные части;

· система использовалась с нарушением требований эксплуатационной документации на систему и ее составные части;

· составные части системы имеют внешние механические повреждения;

· составные части СВ-5 и КС имеют повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов или стихийными бедствиями (наводнение, пожар и т.п.);

· монтаж системы и пуско-наладочные работы проведены лицами (предприятием), не являющимися официальными представителями завода-изготовителя системы.

8.4 Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 607220, г.Арзамас Нижегородской обл., ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А
Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина"
Телефон: (831-47)  7-91-07 (ЭРО),  7-93-36 (сбыт),  7-95-13 (маркетинг)
Факс:      (831-47)  7-91-25
E-mail: apz@oaoapz.com
Сайт:  www.oaoapz.com
9 Свидетельство о монтаже, пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию

	9.1
	_____________________
	___________________________

	
	должность
	Ф.И.О.


произвел монтаж и пуско-наладочные работы системы измерительной        "АЛКО-2-________"       ЛГФИ.407219.003 ТУ
заводской номер___________________ в комплектации, указанной в разделе 3:

	при выпуске из производства
	

	после модернизации
	


(поставить знак ✔ в соответствующей графе)
М.П.

	__________________________

личная подпись ответственного лица
	____________________

расшифровка подписи
	________________

дата


10 Движение системы при эксплуатации

Таблица 10.1

	Дата 

уста-

новки
	Где

установлен
	Дата

снятия


	Наработка
	Причина снятия
	Подпись лица, произво-дившего 

установку (снятие)

	
	
	
	с начала эксплуа-

тации
	после

последнего ремонта
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11 Сведения о замене составных частей системы

Таблица 11.1

	Наименование составной

части
	Заводской

номер составной части
	Причина

замены
	Дата

замены
	Должность и Ф.И.О. ответственного лица
	Подпись

ответственного лица

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Записи в таблицу должны производиться лицами, ответственными за техническое обслуживание и эксплуатацию расходомера.
12 Учет технического обслуживания

Таблица 12.1

	Дата
	Вид техничес-кого обслужива-ния
	Наработка
	Основание 
(номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Приме-чание

	
	
	после последнего ремонта
	с начала эксплуата-ции
	
	выполнив-шего работу
	проверив-шего работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 Акционерное общество 


«Арзамасский приборостроительный  


    завод  имени П.И.Пландина»











16
16

_1228739248.unknown

